ОБГРУНТУВАННЯ

на закупівлю по предмету:

Послуги з технічного обслуговування проточного цитометра BD FACSLyric серійний номер R663029000070

код ДК 021:2015 – 50420000-5  Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

Мета: На підставі Акту обстеження  проточного цитометра BD FACSLyric серійний номер R663029000070 інженером  виявлено несправність диференціального датчику тиску ( видає помилку vacuum pressure out of range та CMS error) що періодично призводить до зменшення швидкості потоку і неможливості проведення точного  лабораторного аналізу.

Закупівля проводиться за для безперебійної роботи лабораторії цмуноцитології відділу клінічної імунології ІКР.

1.Місце надання послуг: м. Київ, проспект Берестейський, 119/121

Таблиця №1

| № | Перелік обладнання, яке підлягає обслуговуванню | Серійний номер |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проточний цитометр BD FACSLyric | R663029000070 |

Перелік робіт:

- Послуги з поточного ремонту проточного цитофлуориметра  BD FACSLyric із заміни диференціального датчика тиску.

- Послуги з технічного обслуговування проточного цитофлуориметра BD FACSLyric з заміною фільтрів, фітінгів, ущільнювальних кілець з використанням набору для профілактичного обслуговування, промивання і очищення системи, перевірка налаштувань оптичної системи, калібрування приладу.

Відповідно до розрахунків (комерційних пропозицій) очікувана вартість закупівлі складає: 243 800,00 грн. з ПДВ