ОБГРУНТУВАННЯ

Медико технічні вимоги до предмету закупівлі

Реагенти лабораторні для лабораторії імуноцитології відділу клінічної імунології ІКР (44431 – Набір для визначення філадельфійської хромосоми/BCR-ABL, аналіз нуклеїнових кислот, IVD (діагностика in vitro); 60223 – Справжня поліцитемія IVD (діагностика in vitro ), набір, аналіз нуклеїнових кислот; 60671 – JAK2 V617F, генна мутація IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз нуклеїнових кислот; 52521 – Екстракція/ізоляція нуклеїнових кислот, набір IVD (діагностика in vitro); 62264 – Калретикулін, генна мутація IVD (діагностика in vitro ), набір, аналіз нуклеїнових кислот; 60670 – Асоційований з лейкемією химерний ген IVD (діагностика in vitro ), набір, аналіз нуклеїнових кислот) . код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні

| № п/п | Найменування товару (або еквівалент) | Код та назва товару згідно з НК 024:2023 | Технічні характеристики | К-сть | Од. вимір. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набір для скринінгу маркерів лейкемії BCR-ABL1 (p190, p210, p230) | 44431 – Набір для визначення філадельфійської хромосоми/BCR-ABL, аналіз нуклеїнових кислот, IVD (діагностика in vitro) | Метод аналізу – ПЛР із детекцією у реальному часі за допомогою технології TaqMan Probe Кількості реагентів має вистачати щонайменше на 60 реакцій Температура зберігання наборів не гірше -25 °C до -15 °C Набори мають зберігати зазначені показники якості після як мінімум 5 циклів розморожування/заморожування Набір має бути відвалідований на використання із приладом CFX96 від Bio-Rad Laboratories Набір призначений для детекції p210, P190BCR-ABL1 (b2a2 і b3a2) та P230BCR-ABL1 (e19a2) злитих транскриптів в зразках кісткового мозку або периферичної крові пацієнтів, у яких діагностовано гострий лімфобластний лейкоз (ГЛЛ) або хронічний мієлоїдний лейкоз (ХМЛ). Набір має розрізняти P190BCR-ABL1, P210BCR-ABL1 та P230BCR-ABL1 | 2 | набір |
| 2 | Набір для виявлення мутацій JAK2 exon 12 | 60223 – Справжня поліцитемія IVD (діагностика in vitro ), набір, аналіз нуклеїнових кислот | Набір призначений для виявлення щонайменше 5 мутацій гену JAK2 exon12 Метод аналізу – ПЛР із детекцією у реальному часі Кількості реагентів має вистачати щонайменше на 50 реакцій Набори мають зберігати зазначені показники якості після як мінімум 5 циклів розморожування/заморожування Набір має бути відвалідований на використання із приладами серій QuantStudio та Biorad® CFX96 | 1 | набір |
| 3 | Набір для виявлення соматичної мутації гену JAK2 exon14 V617F | 60671 – JAK2 V617F, генна мутація IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз нуклеїнових кислот | Набір призначений для кількісного визначення соматичної мутації мутації гену JAK2 exon14 V617F Метод аналізу – ПЛР із детекцією у реальному часі за допомогою технології TaqMan Probe Кількості реагентів має вистачати щонайменше на 50 реакцій, калібратору – щонайменше на 10 постановок. Набори мають зберігати зазначені показники якості після як мінімум 5 циклів розморожування/заморожування Набір має бути відвалідований на використання із приладами серій QuantStudio та Biorad® CFX96 Межа виявлення має бути не нижче 0.018% Набір має забезпечувати лінійність в діапазоні 0,5% до 70% при концентрації ДНК 10-100 нг/мкл | 3 | набір |
| 4 | Набір для виділення РНК (Спін-колонка на основі кремнезему) | 52521 – Екстракція/ізоляція нуклеїнових кислот, набір IVD (діагностика in vitro ) | Набір призначений для виділення РНК Фасування: 50 виділень Технологія виділення – мембранні колонки | 2 | набір |
| 5 | Набір для скринінгу мутацій кальретикуліну CALR | 62264 – Калретикулін, генна мутація IVD (діагностика in vitro ), набір, аналіз нуклеїнових кислот | Набір призначений для скринінгу щонайменше 30 мутацій кальретикуліну із можливістю ідентифікації найпоширеніших – COSM1738055 (c.1092_1143del) та (COSM1738056 c.1154_1155insTTGTC) Метод аналізу – ПЛР із детекцією у реальному часі за допомогою технології TaqMan Probe Кількості реагентів має вистачати щонайменше на 25 реакцій виявлення кожної мутації. Набори мають зберігати зазначені показники якості після як мінімум 5 циклів розморожування/заморожування Набір має бути відвалідований на використання із приладами серій QuantStudio та Biorad® CFX96 | 1 | набір |
| 6 | Набір для виявлення соматичних мутацій MPL exon 10 (W515A-L-K-R) | 60670 – Асоційований з лейкемією химерний ген IVD (діагностика in vitro ), набір, аналіз нуклеїнових кислот | Набір призначений для виявлення соматичних мутацій MPL exon 10 W515A, W515L, W515K, W515R Метод аналізу – ПЛР із детекцією у реальному часі за допомогою технології TaqMan Probe Кількості реагентів має вистачати щонайменше на 25 реакцій виявлення кожної мутації Набори мають зберігати зазначені показники якості після як мінімум 5 циклів розморожування/заморожування Набір має бути відвалідований на використання із приладами серій QuantStudio та Biorad® CFX96 Межа виявлення має бути не нижче 0.018% | 1 | набір |

Очікувана вартість 570 000,00 грн. з ПДВ