МЕДИКО-ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупівлю по предмету:

Послуги з технічного обслуговування напівавтоматичного імуноферментного аналізатора LABLUNE – 022; напівавтоматичного імуноферментного аналізатора LABLUNE – 028; вошера планшетів LABLUNE – 030- код ДК 021:2015 код 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

1.Місце надання послуг: м.Київ, проспект Берестейський, 119/121

Таблиця №1

| № | Перелік обладнання, яке підлягає обслуговуванню | Серійний номер |
| --- | --- | --- |
| 1. | напівавтоматичного імуноферментного аналізатора LABLUNE – 022 |  |
| 2 | напівавтоматичного імуноферментного аналізатора LABLUNE – 028 |  |
| 3 | вошера планшетів LABLUNE – 030 |  |

Перелік робіт: напівавтоматичного імуноферментного аналізатора LABLUNE – 022

| № | Перелік робіт: |
| --- | --- |
| 01. | Діагностика технічних характеристик основних функціональних вузлів приладу; |
| 02 | Очистка та змазка основних механічних вузлів приладу: Plate X, Plate Y ; |
| 03 | Очистка та регулювання приводних ременів та ущільнювачів, при необхідності заміна ; |
| 04 | Очистка, змазування та налаштування швидкості обертання колеса фільтрів ; |
| 05 | Перевірка напруги та заміна ксенонової лампи в оптичному каналі фотометричного блоку ; |
| 06 | Налаштування фотометричного блоку відносно початкового A01 та кінцевого H12 положень ; |
| 07 | Юстування основних функціональних вузлів приладу ; |
| 08 | Проведення тестування приладу . |

Перелік робіт: напівавтоматичного імуноферментного аналізатора LABLUNE – 028

| № | Перелік робіт: |
| --- | --- |
| 01. | Діагностика технічних характеристик основних функціональних вузлів приладу; |
| 02 | Очистка та змазка основних механічних вузлів приладу: Plate X, Plate Y ; |
| 03 | Очистка та регулювання приводних ременів та ущільнювачів, при необхідності заміна ; |
| 04 | Очистка, змазування та налаштування швидкості обертання колеса фільтрів ; |
| 05 | Перевірка напруги та заміна ксенонової лампи в оптичному каналі фотометричного блоку ; |
| 06 | Налаштування фотометричного блоку відносно початкового A01 та кінцевого H12 положень ; |
| 07 | Юстування основних функціональних вузлів приладу ; |
| 08 | Проведення тестування приладу . |

Перелік робіт: вошера планшетів LABLUNE – 030

| № | Перелік робіт: |
| --- | --- |
| 01. | Діагностика технічних характеристик основних функціональних вузлів приладу; |
| 02 | Очистка та змазка основних механічних вузлів приладу: Plate X, Plate Y ; |
| 03 | Заміна внутрішніх трубок розподільчих клапанів ; |
| 04 | Очистка та регулювання приводних ременів та ущільнювачів, при необхідності заміна ; |
| 05 | Очистка та промивка миючої голівки ; |
| 06 | Заміна гідрофобного фільтру «Exhaust Filter» ; |
| 07 | Перевірка та налаштування вакууму та тиску промивної системи ; |
| 08 | Юстування основних функціональних вузлів приладу ; |

1.Діагностика технічних характеристик основних функціональних вузлів приладу

Загальні вимоги:

1. Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію Замовника (надати гарантійний лист).

2. Учасник повинен підтвердити можливість надання послуг з ремонтування, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника (надати гарантійний лист).

3. Послуги надаються згідно регламентів від виробника, вказаних в експлуатаційній та сервісній документації до апаратів (надати гарантійний лист).

4. Технічне обслуговування не підлягає гарантії та проводиться 1 (один) раз на рік (надати гарантійний лист).

5. Наявність сертифікованого інженера на території України, який пройшов навчання від виробника. На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті та/або копію сертифіката інженера (надати копію).

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість закупівлі складає: 21000,00 грн. з ПДВ