ОБГРУНТУВАННЯ

МЕДИКО-ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупівлю по предмету:

Послуги з технічного обслуговування автоматичного гематологічного аналізатора Sysmex XP -300 . SN A 2010; технічне обслуговування та ремонт автоматичного гематологічного аналізатора  Sysmex XP -300 . SN A 2464 код ДК 021:2015 код 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

1.Місце надання послуг: м.Київ, проспект Берестейський, 119/121

Таблиця №1

| № | Перелік обладнання, яке підлягає обслуговуванню | Серійний номер |
| --- | --- | --- |
| 1. | Послуги з технічного обслуговування автоматичного гематологічного аналізатора Sysmex XР-300, | SN: А2010 |
| 2. | Послуги з технічного обслуговування та ремонту автоматичного гематологічного аналізатора Sysmex XР-300, | SN: А2464 |

Перелік робіт:

- Перелік послуг планового ТО автоматичного гематологічного аналізатора XР-300, SN: А2010

| 1 | Попередній огляд та перевірка працездатності |
| --- | --- |
| 1.1 | Перевірка історії вимірювань КЯ (останній та попередні ЛОТи) |
| 1.2 | Перевірка працездатності панелі індикації/керування та принтера (друк налаштувань) |
| 1.3 | Виконання вимірювання КЯ |
| 1.4 | Попередня перевірка можливих причин виходу аналізатора з ладу - опитування щодо скарг користувача. |
| 2 | Технічні процедури |
| 2.1 | Очищення поверхонь від пилу та бруду (всередині та ззовні) |
| 2.2 | Перевірка блоку поворотного клапану "SRV" |
| 2.4 | Перевірка і ущільнення стиків гідравлічних ліній та ліній тиску/вакууму (регульований та нерегульований) |
| 2.5 | Перевірка блоку камери відходів |
| 2.6 | Очищення та промивка регулятора вакууму "Bellows Unit" |
| 2.7 | Промивка ліній та з’єднань вузла регулятора вакууму ("Orifice tube" та перехідників) |
| 2.8 | Промивка ліній та з’єднань вузла регулятора тиску "Tube Teflon 1.8x0.8 (700)" |
| 2.9 | Огляд регулятора тиску |
| 2.10 | Очищення "Trap Chamber" пневматичного блоку |
| 3 | Загальні Процедури, налаштування параметрів та перевірка роботи |
| 3.1 | Регулювання тиску і вакууму та перевірка плавності регулювання |
| 3.2 | Перевірка здатності компресора відтворювати тиск не менше ніж 0.6 MPa та вакууму більш ніж -0.06 MPa |
| 3.3 | Візуальна перевірка роботи клапанів аналізатора та ущільнень стиків ліній тиску та вакууму, заміна трубки, ущільнень та гідравлічних з’єднувачів (44250554, 44386652, 44386649, 44234323, 44234337, 44234243) |
| 3.4 | Перевірка налаштування позиції омивальної чаші "Rinse Cup" до пробозабірника "Probe" |
| 3.5 | Автоматична процедура очищення вимірювальних камер WBC та RBC |
| 3.6 | Автоматична процедура очищення камери відходів "Waste Chamber" |
| 3.7 | Виконати регулювання рівня "HGB Blank level" |
| 3.8 | Виконати регулювання рівня "WBC" та "RBC clog level" |
| 3.9 | Перевірка рівня «фонових» вимірювань та їх стабільності. |
| 3.10 | Вимірювання КЯ та регулювання налаштувань (за потреби) |
| 3.11 | Перевірка роботи ручного зчитувача штрих кодів |
| 3.12 | Перевірка лічильника загальної кількості виконаних тестів |
| 4 | Фінальна перевірка роботи аналізатора (разом з користувачем) |
| 4.1 | Вимірювання КЯ |
| 4.2 | Вимірювання зразків крові пацієнтів та перевірка відтворюваності результатів вимірювання |
| 4.3 | Перевірка роботи зовнішніх ліній зв'язку/комунікації |
| 4.4 | Перевірка роботи принтера |
| 4.5 | Обнулення лічильника "SRV" клапану. |

Перелік необхідних запасних частин для проведення ТО автоматичного гематологічного аналізатора XР-300, SN: А2010

| № | Найменування запчастини | Кат.№ | К-сть | Ціна з ПДВ/грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поліуретанова трубка 1.8 мм х 3.4 мм / TUBE POLYURETHANE 1.8 mm х 3.4 mm | 44250554 | 0,2 паков | 1 260,00 |
| 2. | Ущільнення клапана (3 порти) WTKV019-2 / VALVE SEAL (3 PORT) WTKV019-2 | 44386652 | 1 шт. | 2 035,00 |
| 3. | Ущільнення клапана (2 порти) WTKV019-1 / VALVE SEAL (2 PORT) WTKV019-1 | 44386649 | 1 шт. | 1 875,00 |
| 4. | HYDRAULIC CONNECTOR NO.22/Гідравлічний з'єднувач NO.22 | 44234323 | 0,1 шт. | 120,00 |
| 5. | Зєднувач гідравлічний № 23 / HYDRAULIC CONNECTOR NO.23 | 44234337 | 1 паков | 120,00 |
| 6. | HYDRAULIC CONNECTOR NO.14 / Гідравлічний з'єднувач NO.14 | 44234243 | 1 шт. | 50,00 |

- Перелік послуг планового ТО та ремонту автоматичного гематологічного аналізатора XР-300, SN: А2464

| 1 | Попередній огляд та перевірка працездатності |
| --- | --- |
| 1.1 | Перевірка історії вимірювань КЯ (останній та попередні ЛОТи) |
| 1.2 | Перевірка працездатності панелі індикації/керування та принтера (друк налаштувань) |
| 1.3 | Виконання вимірювання КЯ |
| 1.4 | Попередня перевірка можливих причин виходу аналізатора з ладу - опитування щодо скарг користувача. |
| 2 | Технічні процедури |
| 2.1 | Очищення поверхонь від пилу та бруду (всередині та ззовні) |
| 2.2 | Перевірка блоку поворотного клапану "SRV" |
| 2.4 | Перевірка і ущільнення стиків гідравлічних ліній та ліній тиску/вакууму (регульований та нерегульований) |
| 2.5 | Перевірка блоку камери відходів |
| 2.6 | Очищення та промивка регулятора вакууму "Bellows Unit" |
| 2.7 | Промивка ліній та з’єднань вузла регулятора вакууму ("Orifice tube" та перехідників) |
| 2.8 | Промивка ліній та з’єднань вузла регулятора тиску "Tube Teflon 1.8x0.8 (700)" |
| 2.9 | Огляд регулятора тиску |
| 2.10 | Очищення "Trap Chamber" пневматичного блоку |
| 3 | Загальні Процедури, налаштування параметрів та перевірка роботи |
| 3.1 | Регулювання тиску і вакууму та перевірка плавності регулювання |
| 3.2 | Перевірка здатності компресора відтворювати тиск не менше ніж 0.6 MPa та вакууму більш ніж -0.06 MPa |
| 3.3 | Візуальна перевірка роботи клапанів аналізатора та ущільнень стиків ліній тиску та вакууму, заміна трубки, ущільнень та гідравлічних з’єднувачів (44250554, 44386652, 44386649, 44234323, 44234337, 44234243) |
| 3.4 | Перевірка налаштування позиції омивальної чаші "Rinse Cup" до пробозабірника "Probe" |
| 3.5 | Автоматична процедура очищення вимірювальних камер WBC та RBC |
| 3.6 | Автоматична процедура очищення камери відходів "Waste Chamber" |
| 3.7 | Виконати регулювання рівня "HGB Blank level" |
| 3.8 | Виконати регулювання рівня "WBC" та "RBC clog level" |
| 3.9 | Перевірка рівня «фонових» вимірювань та їх стабільності. |
| 3.10 | Вимірювання КЯ та регулювання налаштувань (за потреби) |
| 3.11 | Перевірка роботи ручного зчитувача штрих кодів |
| 3.12 | Перевірка лічильника загальної кількості виконаних тестів |
| 4 | Фінальна перевірка роботи аналізатора (разом з користувачем) |
| 4.1 | Вимірювання КЯ |
| 4.2 | Вимірювання зразків крові пацієнтів та перевірка відтворюваності результатів вимірювання |
| 4.3 | Перевірка роботи зовнішніх ліній зв'язку/комунікації |
| 4.4 | Перевірка роботи принтера |
| 4.5 | Обнулення лічильника "SRV" клапану. |

Перелік необхідних запасних частин для проведення ТО та ремонту автоматичного гематологічного аналізатора XР-300, SN: А2464

| № | Найменування запчастини | Кат.№ | К-сть | Ціна з ПДВ/грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поліуретанова трубка 1.8 мм х 3.4 мм / TUBE POLYURETHANE 1.8 mm х 3.4 mm | 44250554 | 0,2 паков | 1 260,00 |
| 2. | Ущільнення клапана (3 порти) WTKV019-2 / VALVE SEAL (3 PORT) WTKV019-2 | 44386652 | 1 шт. | 2 035,00 |
| 3. | Ущільнення клапана (2 порти) WTKV019-1 / VALVE SEAL (2 PORT) WTKV019-1 | 44386649 | 1 шт. | 1 875,00 |
| 4. | HYDRAULIC CONNECTOR NO.22/Гідравлічний з'єднувач NO.22 | 44234323 | 0,1 шт. | 120,00 |
| 5. | Зєднувач гідравлічний № 23 / HYDRAULIC CONNECTOR NO.23 | 44234337 | 1 паков | 120,00 |
| 6. | HYDRAULIC CONNECTOR NO.14 / Гідравлічний з'єднувач NO.14 | 44234243 | 1 шт. | 50,00 |

Загальні вимоги:

1. Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію Замовника (надати гарантійний лист).

2. Учасник повинен підтвердити можливість надання послуг з ремонтування, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника (надати гарантійний лист).

3. Послуги надаються згідно регламентів від виробника, вказаних в експлуатаційній та сервісній документації до апаратів (надати гарантійний лист).

4. Технічне обслуговування не підлягає гарантії та проводиться 1 (один) раз на рік (надати гарантійний лист).

5. Наявність  інженера на території України, який пройшов навчання з  можливістю надання послуг з ремонтування, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника (надати гарантійний лист).. На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті та/або копію сертифіката інженера (надати копію).

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість закупівлі 35 000,00 грн. ( тридцять п’ять тисяч грн. 00 коп.)